KONTAMİNE OLMUŞ CERRAHİ ALETLERİN

TEMİZLİĞİ TALİMATI (MANUEL YIKANMASI)

Hazırlayan

ASM YÖNETİCİSİ

1.AMAÇ

Bu talimat, kontamine olmuş aletler üzerinde protein, kan, mukus gibi artıkların yok edilerek aletlerindezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2.KAPSAM

Kullanılan cerrahi-ria aletlerini kapsar.

3.SORUMLULAR

ASM çalışanları sorumludur.

5.TANIMLAR

Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon/sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve/veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak, güvenli hale getirme işlemidir.

Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerde hastalık yapabilen mikroorganizmaların yok edilmesi veya engellenmesi işlemidir.

6.KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER

Cerrahi aletler,RİA aletleri,Kadın muayene aletleri

7.TALİMAT

7.1.ASM 'de aletler hem elde, hem de yıkama cihazında yıkanabilir.

KONTAMİNE OLMUŞ CERRAHİ ALETLERİN

TEMİZLİĞİ TALİMATI (MANUEL YIKANMASI)

Yıkanacak malzemenin aciliyet durumuna göre belirlenir. Acilse ve cihaza sığmayan alet bulunması

durumunda elde yıkanmalıdır.

7.2.Elde Yıkama

7.2.1.Dezenfeksiyon yapacak personel mutlaka su geçirmez önlük giymeli, eldiven, bone, gözlük ve maske takmalıdır.

7.2.3. Dezenfeksiyon yapacak personel kontamine olmuş aletleri eklem yerlerinden tam olarak açarak yıkama kabına yerleştirmelidir.

7.2.4.Manüel temizlikte yıkama yapılmadan önce normal aletler, hassas aletler ve çok parçalı aletler birbirinden ayrılmalıdır.

7.2.5.Aletlerin tamamı kapanacak şekilde dezenfektan (Glukoprotamin) içerisine batırılmalıdır.

7.2.6.Lümenli aletlerin içinden enjektör  yardımı ile solüsyon geçirilmelidir.

7.2.7.Aletlerin üzerinde ve eklemlerde bulunan kan, protein, mukus ve doku parçası gibi artıklar yumuşak fırça ile fırçalanmalıdır.

7.2.8.Aletlerin özelliğine göre uygun aparatlar kullanılmalıdır.(Basınçlı su , sünger, özel fırça,yumuşak bez vs.)

7.2.9.Aletler dezenfektan içerisinde 15 dakika(üretici önerisine uygun sürede) bekletildikten sonra çıkartılıp durulanmalıdır.

7.2.10.Aletler 45°C altındaki sıcaklıktaki su ile durulanmalıdır.

7.2.11.Durulanan aletler temiz bir bezle kurulanmalıdır.

7.2.12.Daha sonra malzemeler, enzimatik solüsyona daldırılıp 10 dakika(üretici önerisine uygun süre)bekletilmelidir.

7.2.13.Tekrar durulanıp kurutulmalıdır.

7.2.14.Enzimatik ve dezenfektan kaplarının üzerine bunların etken maddesi ve ne zaman hazırlandıkları yazılmalıdır.